Płock, dnia 26 listopada 2020 roku

PZOZ/DZP/382/44PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa lasera okulistycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści laser żółty do fotokoagulacji siatkówki o dł. fali 577 nm o parametrach przedstawionych poniżej? Sterowanie laserem za pomocą mikromanipulatora oraz wyświetlenia parametrów mocy lasera na siatkówce umożliwia brak konieczności odrywania wzroku od dna oka pacjenta, znacznie zwiększając komfort pracy.

| Typ lasera | Laser do fotokoagulacji siatkówki |
| --- | --- |
| Długość fali | 577 nm |
| Moc | 3000 mW ograniczona do 2000 mW |
| Cechy bezpieczeństwa: | Wzorzec plamkowy ze światłem fiksacyjnym dla pacjenta |
|  | Automatyczne zmniejszanie energii do bezpiecznego poziomu w momencie zmniejszenia ogniska spotu |
|  | Przeliczanie gęstości energii z uwzględnieniem wpływu soczewki na wielkość ogniska |
|  | Projekcja parametrów mocy zarówno na ekranie jak i na siatkówce ( za pomocą lasera celowniczego) |
| Czas trwania Pulsu dla trybu monospot | 10-650 ms dla trybu pojedynczego ogniska |
| Czas trwania Pulsu dla trybu multispot | 10-30 ms w trybie wieloogniskowym |
| SubPulse | Opcja leczenia SubTreshold , 1-55% duty cycle |
| Tryby pracy | Punktowy, wielopunktowy, tzw. "mikropulsowy" |
| Średnica ogniska | 50, 100, 200, 300 i 400 µm |
| Wiązka celownicza | 635 nm, możliwość dostosowania jasności wiązki |
| Dostępne patterny | Kwadrat, sektor, okrąg, potrójny łuk, linia, pojedynczy spot |
| Interfejs | Dotykowy monitor LCD ułatwiający wybór czasu trwania pulsu, odstępu między ogniskami, trybu pracy lasera celowniczego |
| Wielofunkcyjny joystick | Intuicyjne sterowanie bez odrywania oczu od biomikroskopu z możliwością kontroli: wyboru wzorca, rozmiaru wzorca, mocy lasera, rotacji wzorca, położenia wzorca na siatkówce (mikromanipulator) |
| Lampa szczelinowa | CSO 9900 SL |
| Oświetlenie lampy szczelinowej | LED |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stolik elektryczny | Stolik w pełni mobilny, umożliwiający prace z pacjentami na wózkach inwalidzkich |
| Dodatkowe wyposażenie | Okulary ochronne, tabliczka na drzwi |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 (załącznik nr 2, § 3, pkt. 12)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy:

Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu (w wyjątkiem uszkodzeń z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego podzespołu na fabrycznie nowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Dokument zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent