Płock, dnia 27 listopada 2020 roku

PZOZ/DZP/382/44PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa lasera okulistycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem, niniejszym zwracamy się z prośbą o odpowiedź , czy Zmawiający dopuści laser o poniższych parametrach:

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki i kąta przesączania oka. |
|  | Długość fali: 577 [nm] |
|  | Maksymalna moc lasera nie mniejsza niż 2,0 [W] |
|  | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej w zakresie nie mniejszym niż od 0,01 [s] do 3 [s] |
|  | Czas trwania przerwy między impulsami nie mniej niż od 10 do 3000 [ms] |
|  | Wiązka celująca z wykorzystaniem lasera czerwonego diodowego |
|  | Wiązka celownicza wyświetlana jako pojedynczy punkt lub obrys wzorca |
|  | Intensywność wiązki celującej regulowana przez użytkownika, maksymalna intensywność nie więcej niż 1 [mW] |
|  | Chłodzenie powietrzem |
|  | Konsola lasera z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD |
|  | Konsola wyposażona w dwa wyjściowe, światłowodowe porty umożliwiające równoczesne podłączenie dwóch urządzeń wyzwalających wiązkę laserową, np. oftalmoskop nagłowny oraz adapter laserowy na lampę szczelinową. |
|  | Układ prowadzenia wiązki laserowej współosiowy |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego pulpitu sterowniczego wyposażonego w kolorowy wyświetlacz umożliwiającego zmianę energii, czasu impulsu i częstotliwości powtarzania bezpośrednio obok lampy szczelinowej. |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowego pedału nożnego do wyzwalania wiązki laserowej z możliwością zmiany mocy. |
|  | Lampa szczelinowa w układzie Zeiss z pięciokrotnym zmieniaczem powiększeń zintegrowana z laserem |
|  | Źródło światła lampy szczelinowej w technologii LED |
|  | Adapter do lamy szczelinowej z mikromanipulatorem |
|  | Średnica ogniska koagulacji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 [µm]; zmieniana skokowo |
|  | Filtry ochronne, Bez czerwienny, pochłaniający ciepło, kobaltowy niebieski. |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycjią – osłonięty wyłącznik nożny |
|  | Blokada wykonania ekspozycji. |
|  | Możliwość blokady sensorowej- wyłączanie lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia |
|  | Blokada na konsoli sterującej |
|  | Współpraca z oftalmoskopem pośrednim, mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G. |
|  | Laser pracujący w trybie pojedybczeg spotu jak i systemie Pattern |
|  | Dostępne wzorce do pracy w systemie Pattern: kwadrat, koło, łuk, pojedyncze ognisko, trójkąt, linia prosta, linia krzywa, układ plamkowy |
|  | Dostępny wzorzec w systemie Pattern do wykorzystania z trybem MicroPulse w kształcie kwadratu i zawierający od 1 do 25 punktów |
|  | Regulacja odległości pomiędzy ogniskami w systemie Pattern w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 3 wielkości średnic ognisk z krokiem 1 ; gdzie 0 oznacza punkty przylegające (zlewne) |
|  | Okulary ochronne – 1 szt. |
|  | Włącznik przewodowy – 1 szt. |
|  | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem i szufladą na akcesoria |
|  | Soczewka do zabiegu MLT – 1 szt. |
|  | Soczewka do fotokoagulacji okolic plamki – 1 szt. |
|  | Soczewka do panfotokoagulacji o kącie obserwacji nie mniejszym niż 165 [o] – 1 szt. |
|  | Zasilanie sieciowe: 230 [V] AC +/-10%; 50 [Hz] |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Dokument zatwierdził:
Marek Stawicki- Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent