Płock, dnia 14 grudnia 2020 roku

PZOZ/DZP/382/42PN/20

Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego: Lampa zabiegowo- diagnostyczna, defibrylator AED, pompy infuzyjne, elektrokardiograf

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1
dotyczy pakietu nr 4 Elektrokardiograf 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada interpretację badania zależną od wieku pacjenta podawanego w latach ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada  długi zapis ( do 8 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Pakiet nr 2 - Defibrylator I PZOZ/DZP/382/42PN/20
Dotyczy: Punktu 5 - “Możliwość zaprogramowania energii pierwszych wyładowań w zakresie od 150 do 360J”
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED, który posiada zaprogramowany, niezmienny algorytm pierwszych wyładowań o charakterze wzrastającym w zakresie od 150 do 360 J w oparciu o impuls dwufazowy, a ilość podawanej energii przez defibrylator jest dostosowywana automatycznie do impedancji klatki piersiowej pacjenta, w tym również dzieci?
Na rynku dostępne są defibrylatory AED czołowych producentów działające w oparciu o różne protokoły dostarczanej energii, np. stałe lub wzrastające. Aktualnie nie ma dostępnych badań, które wskazywałyby na wyższość jednego konkretnego rozwiązania nad pozostałymi. Doniesienia prasowe o skutecznym użyciu defibrylatorów działających według różnych protokołów energii mogą sugerować, że ta kwestia nie ma tak decydującego znaczenia jak starają się to przedstawiać producenci forsujący oferowane przez nich rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Dotyczy parametru 2
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z programowaniem infuzji w jednostkach : ml, ng, μg, mg, g, U, mU, mmol, , kcal, mEq – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5
Dotyczy parametru 3
Czy zamawiający dopuści infuzyjną pompę strzykawkową umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6
Dotyczy parametru 7
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z
- Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h).
- Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7
Dotyczy parametru 9
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z 22 poziomami ciśnienia okluzji, z możliwością zmiany progu ciśnienia okluzji w trakcie infuzji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8
Dotyczy parametru 10
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z regulacją głośności alarmu 7 poziomów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9
Dotyczy parametru 16
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy statyw medyczny do mocowania kompatybilny z pompą z opcjonalnie z listwą zasilającą przeciwnapięciową, ramieniem teleskopowym do wieszania płynów infuzyjnych, statyw medyczny jezdny z możliwością blokady kół ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10
Dotyczy parametru 17
Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11
Dotyczy parametru 18
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pampę strzykawkową bez możliwości rozszerzenia o protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12
Dotyczy parametru 19
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości rozszerzenia , o Protokół podawania Remifentanylu, model Minto ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13
Dotyczy parametru 20.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości rozszerzenia , o Protokół podawania Sufentanylu, model Gepts ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14
Dotyczy parametru 21
Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości podania bolusa w trakcie trwania terapii TCI?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15
Dotyczy parametru 23
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompy infuzyjne z możliwością połączenia pomp w zestaw 2 pomp strzykawkach bez dodatkowych narzędzi i elementów. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16
Dotyczy parametru 24
Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch pomp o wymiarach w s d 270mm x 340mm x 170 mm (+/- 5%) i wadze poniżej 4,5kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17
Dotyczy parametru 25
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z dokładnością regulacji szybkości przepływu ±1% w mechanizmie : ±2% w strzykawkach. ?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18
Dotyczy parametru 26
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zasilania z akumulatora min. 11h przy 5ml/h ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19
Dotyczy parametru 27
Czy Zamawiający dopuści infuzyjną pompę strzykawkową z zużyciem energii W warunkach normalnego około 3,5 W ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20
Dotyczy parametru 28
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z chwytem do mocowania i przenoszenia 2 pomp ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21
Dotyczy parametru 29
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości zasilania 3 pomp z jednego zasilacza ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22
Dotyczy parametru 30
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Statyw do mocowania zestawu pomp z pięcioma kółkami jezdnymi z możliwością blokady i listwą zasilającą przeciwprzepięciową. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską ? Montaż przez służby wewnętrzne wg. dostarczonej instrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 (diody białe) ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (diody białe) ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako włącz/wyłącz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29
Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz pkt 3 warunków gwarancji (załącznik nr 3.3. do SIWZ) .
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie ww. zapisu umowy, zgodnie z tabelą Warunki Gwarancji pkt 3 czas reakcji serwisowej to 72 godziny w dni robocze.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona ujednolicenia zapisów SIWZ (zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy)

Pytanie nr 30

Dotyczy § 3 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz pkt 4 warunków gwarancji (załącznik nr 3.3. do SIWZ) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie ww. zapisu umowy, zgodnie z tabelą Warunki Gwarancji pkt 4 czas naprawy to max 10 dni roboczych od podjęcia naprawy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona ujednolicenia zapisów SIWZ (zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 31
Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz pkt 5 warunków gwarancji (załącznik nr 3.3. do SIWZ) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie ww. zapisu umowy, zgodnie z tabelą Warunki Gwarancji pkt 5 w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona ujednolicenia zapisów SIWZ (zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 32
Dotyczy § 3 ust. 13 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz pkt 6 warunków gwarancji (załącznik nr 3.3. do SIWZ) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie ww. zapisu umowy, zgodnie z tabelą Warunki Gwarancji pkt 6 przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 10 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona ujednolicenia zapisów SIWZ (zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 33
Dotyczy załącznika nr 3.3. do SIWZ Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób należy wypełnić tabelę z parametrami. W tabeli nie ma dokładnie wskazanego miejsca, gdzie uzupełnić wymagane parametry/wykazy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że załącznik 3.3. do SIWZ stanowi szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie wymienione w tym załączniku parametry. Należy wypełnić tylko pozycję: Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji.

Pytanie nr 34
Dotyczy § 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie dokładnego adresu dostawy.

Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Blok Operacyjny
ul. Kościuszki 28
09-402 Płock

Pytanie nr 35
Dotyczy pakietu nr 3 - Zestaw 3 szt. pomp infuzyjnych ze statywem Czy Zamawiający zgodzi się na pompę anestetyczna o poniższych parametrach?
 Ad. 3 Strzykawki o objętości 5, 10, 20, 30, 50 ml
 Ad. 5 Wyświetlacz z trybem dziennym i nocnym:
 -szybkość podawania leku
 -informacja o poziomie naładowania akumulatora oraz sygnalizacja zasilania z sieci
-nazwa leku podawanego pacjentowi
-alarm okluzji
Ad. 7 Bols manualny
Ad. 9 Brak poziomu ciśnienia okluzji A
d. 10 3 poziomy alarmu ustawiany manualnie
 Ad. 11 Ekran tryb nocny i dzienny
Ad. 12 System funkcji ochronnych zabezpieczający dostęp do funkcji pompy: start infuzji, start bolusa, wyłączenie pompy
Ad. 13 Rejestr zdarzeń. Min 1500
Ad. 14 Możliwość przeglądania rejestru zdarzeń posiadając oprogramowanie BD
Ad. 16 Statyw medyczny do mocowania kompatybilny z pompą ze stali nierdzewnej. Statyw medyczny jezdny z możliwością blokady kół.
Ad. 18, 19, 20 Możliwość podania leków opisanych przez Zamawiającego. Podanie oraz progi graniczne do ustawienia przez operatora
Ad. 23 Brak możliwości łączenia pomp
Ad. 24 Masa pojedynczej pompy nie większa niż 2,5 kg. Wymiary 310 mm (szer.) x 121 mm (wys.) x 200 mm (gł.). Nie ma możliwości łączenia pomp
Ad. 25 Dokładność mechaniczna <<±2,0%
Ad. 26 Zasilanie z wbudowanej baterii – 6h przy 5ml/h
Ad. 27 Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę nominalnie 10VA
Ad. 28 Pompa posiada uchwyt do jej przenoszenia
Ad. 29 Pompa z baterią zasila jedną pompę
Ad. 30 Statyw do mocowania pompy z kółkami gumowymi.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego. Akceptacja powyższych parametrów pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 1 szt. czy 3 szt. pomp?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Tabela Warunki gwarancji w załącznikach 3.2., 3.3., 3.4. do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Warunki Gwarancji
	Preferowane autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do Umowy „Protokół odbioru technicznego” poprzez usunięcie wymagań dotyczących serwisu pogwarancyjnego. W związku z tym ww. załącznik otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 3 do Umowy

 Protokół Odbioru Technicznego

KUPUJĄCY: / Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	SPRZEDAJĄCY:
Adres: / 09-402 Płock, / ul. Kościuszki 28	Adres:
Miejsce instalacji:	Serwis:
Telefon:	Telefon:
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony użytkownika:

L.p.	Nazwa/ typ urządzenia	Nr seryjny	Ilość

L.p.	Wyposażenie dodatkowe	Ilość

L.p.	Dokumentacja	Ilość

Data instalacji :
Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):
Informacja dotycząca gwarancji
Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski: / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta	TAK / NIE
2.	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	Podać / NIE DOTYCZY
3.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	TAK / NIE DOTYCZY

SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ
Nazwa urządzenia	Uczestnicy szkolenia

Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

UWAGI

........................................................................	..................................................................
data i podpis przedstawiciela Użytkownika	data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/Dostawcy:

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl