Płock, dnia 15 stycznia 2021 roku

PZOZ/DZP/382/53PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, myjni oraz drukarki do aparatu angio OCT”

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 7
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w czujnik temperatury umieszczony w górnej części komory (2 niezależne pomiary)? Norma PN-EN 15883 wymaga, by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 8, 10
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną badaniami skutecznością eliminacji Clostridium difficile z zastosowaniem dedykowanego środka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system 13 dysz myjących (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 13
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody dla cyklu szybkiego 14l, natomiast dla normalnego oraz intensywnego 35l?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego, pkt. 21
Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie przeprowadzało dezynfekcje termiczną w temperaturze 93°C z możliwością zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia? Takie rozwiązanie umożliwia weryfikację poprawności procesów przez osoby nadzorujące, jak również lepszą diagnostykę urządzenia przy corocznych przeglądach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16
dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h oraz czasu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranic? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 30 dnia naprawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17
Dot. Pakiet nr 1
Czy Zamawiający dopuści stół regulowany elektrycznie o:
-kącie pochylenia zagłówka: -85/+35 st
-kącie pochylenia sekcji środkowej: 0 / +45 st
-kąt pochylenia podnóżka: 0 / +70 st
-wymiary stołu: 1900 x 660 cm
Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18

Dot. Pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści szynę o nie gorszych parametrach: Dane techniczne:
	3000TS
Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego	X
Mobilizacja st. skokowego	X
Możliwość współpracy z Kartą Pamięci	X
Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu	X
Regulacja siły	X
Regulacja czasu trwania ćwiczeń	X
Automatyczne zwiększenie wyprostu	X
Automatyczne zwiększenie zgięcia	X
Przerwa w trakcie wyprostu	X
Przerwa w trakcie zgięcia	X
Funkcja rozgrzewki „Warm up”	za pomocą klawisza
Regulacja podpory stopy	X
Limit automatycznego wzrostu zgięcia	X
Limit automatycznego wzrostu wyprostu	X
Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia	X
Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu	X
Zakres ruchu w st. kolanowym	0° ¸ 110°
Zakres ruchu w st. skokowym	20° ¸ - 40°
Zakres ruchu w st. biodrowym	7° ¸ 115°
Prędkość ruchu	0.8°/sekundę ¸ 3,5°/sekundę
Siła	0 – 40kg
Zasilanie	220V/60Hz
Klasa	1B Standard EN60601-1
Waga	14kg
Konstrukcja	wymagająca zmiany ustawień dla kończyny prawej i lewej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik nr 3.4. do Formularza ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 3.4. do Formularza ofertowego
Pakiet nr 4 - Myjnia - Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 2 szt.

.......................................................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2020/2021
2	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych.
3	Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm umożliwiająca łatwe wkładanie basenów z długą rączką.
4	Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik
5	Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
6	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000
7	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej
8	Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego - preparatu okamieniającego od dowolnie wybranego producenta
9	Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.
10	Usuwa spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego – skuteczność potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.
11	System 11 , 12 lub 13 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna lub wachlarzowa zapewniająca skuteczność mycia wewnątrz naczyń.
12	Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.6 kW
13	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. . Dopuszcza się uszczelkę umieszczoną na korpusie urządzenia. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
14	Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem
15	Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim
16	Optyczne i akustyczne informacje o usterkach
17	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia lub przyciskami dotykowo – optycznymi, znajdującymi się na panelu sterującym.
18	Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1
19	Maksymalne zużycie wody na cykl: / program oszczędny do 14 litrów / program normalny do 35 litrów / program intensywny do 35 litrów
20	Poziom wytwarzanego hałasu nie wyższy niż 54 dB
21	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1, Dopuszcza się myjnię wyposażoną w konwekcyjny system suszenia.
22	System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia
23	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii
24	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ
25	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA
26	Urządzenie wyposażona w system dozowania środka myjącego

Załącznik nr 3.1. do Formularza ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Pakiet nr 1 – Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt.

.......................................................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2020
2	Trzysekcyjny stół do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.
3	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu- w zakresie co najmniej 55-90 cm
4	Zintegrowany z podstawa stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmiana ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewnić bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota lub pedału nożnego.
5	Regulacja zagłówka i podnóżka sprężyną gazową
6	System jezdny wyposażony w 4 unoszone koła kierunkowe oraz 4 stopki
7	Pivot sterowany elektrycznie
8	Zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz
9	Kąt pochylenia zagłówka -70 st +40 st, dopuszcza się kąt pochylenia zagłówka -85+35 st.
10	Relingi na pasy
11	Grubość tapicerki stołu co najmniej 40 mm
12	Kąt pochylenia sekcji środkowej 0 st / + 45 st
13	Kąt pochylenia podnóżka – 30 st / + 85 st, dopuszcza się kąt pochylenia 0/+70 st.
14	Minimalne wymiary (dł x szer) 203x68 cm, dopuszcza się stół o wymiarach 190 x 66 cm
15	Masa – poniżej 250 kg

Parametry ogólne
Okres gwarancji - min. 24 miesiące (parametr oceniany zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ)
Instrukcja montażu i obsługi w j. polskim – 2 szt. w formie drukowanej i wersja elektroniczna
Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie
Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie
Wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby
Wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania ( kalibracja , naprawy, przeglądy itp.)
Dokumentacja Techniczna w języku polskim przy dostawie
Wykaz zalecanych przez producenta preparatów do mycia i dezynfekcji.
Paszport techniczny przy dostawie
Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji.

Warunki Gwarancji
	Preferowane autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
	Gwarancja min. 10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej , dostępnej na rynku wersji przez 24 m-ce od dnia odbioru podczas każdego wykonywanego przeglądu.

Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................	……………………………………………………	(podpis Wykonawcy)

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Zatwierdził:
Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu,
Dagmara Bednarska – Kierownik Działu zamówień Publicznych