Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Pakiet nr 1 – Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt.

.......................................................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2020
2	Trzysekcyjny stół do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.
3	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu- w zakresie co najmniej 55-90 cm
4	Zintegrowany z podstawa stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmiana ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewnić bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota lub pedału nożnego.
5	Regulacja zagłówka i podnóżka sprężyną gazową
6	System jezdny wyposażony w 4 unoszone koła kierunkowe oraz 4 stopki
7	Pivot sterowany elektrycznie
8	Zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz
9	Kąt pochylenia zagłówka -70 st +40 st, dopuszcza się kąt pochylenia zagłówka -85+35 st.
10	Relingi na pasy
11	Grubość tapicerki stołu co najmniej 40 mm
12	Kąt pochylenia sekcji środkowej 0 st / + 45 st
13	Kąt pochylenia podnóżka – 30 st / + 85 st, dopuszcza się kąt pochylenia 0/+70 st.
14	Minimalne wymiary (dł x szer) 203x68 cm, dopuszcza się stół o wymiarach 190 x 66 cm
15	Masa – poniżej 250 kg

Parametry ogólne
Okres gwarancji - min. 24 miesiące (parametr oceniany zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ)
Instrukcja montażu i obsługi w j. polskim – 2 szt. w formie drukowanej i wersja elektroniczna
Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie
Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie
Wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby
Wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania ( kalibracja , naprawy, przeglądy itp.)
Dokumentacja Techniczna w języku polskim przy dostawie
Wykaz zalecanych przez producenta preparatów do mycia i dezynfekcji.
Paszport techniczny przy dostawie
Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji.

Warunki Gwarancji
	Preferowane autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
	Gwarancja min. 10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej , dostępnej na rynku wersji przez 24 m-ce od dnia odbioru podczas każdego wykonywanego przeglądu.

Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................	……………………………………………………	(podpis Wykonawcy)