Załącznik 3.4. do Formularza ofertowego
Pakiet nr 4 - Myjnia - Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 2 szt.

.......................................................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2020/2021
2	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych.
3	Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm umożliwiająca łatwe wkładanie basenów z długą rączką.
4	Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik
5	Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
6	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000
7	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej
8	Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego - preparatu okamieniającego od dowolnie wybranego producenta
9	Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.
10	Usuwa spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego – skuteczność potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.
11	System 11 , 12 lub 13 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna lub wachlarzowa zapewniająca skuteczność mycia wewnątrz naczyń.
12	Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.6 kW
13	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. . Dopuszcza się uszczelkę umieszczoną na korpusie urządzenia. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
14	Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem
15	Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim
16	Optyczne i akustyczne informacje o usterkach
17	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia lub przyciskami dotykowo – optycznymi, znajdującymi się na panelu sterującym.
18	Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1
19	Maksymalne zużycie wody na cykl: / program oszczędny do 14 litrów / program normalny do 35 litrów / program intensywny do 35 litrów
20	Poziom wytwarzanego hałasu nie wyższy niż 54 dB
21	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1, Dopuszcza się myjnię wyposażoną w konwekcyjny system suszenia.
22	System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia
23	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii
24	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ
25	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA
26	Urządzenie wyposażona w system dozowania środka myjącego

Parametry ogólne
Okres gwarancji - min. 24 miesiące (parametr oceniany zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ)
Instrukcja montażu i obsługi w j. polskim – 2 szt. w formie drukowanej i wersja elektroniczna
Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie
Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie
Wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby
Wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania ( kalibracja , naprawy, przeglądy itp.)
Dokumentacja Techniczna w języku polskim przy dostawie
Wykaz zalecanych przez producenta preparatów do mycia i dezynfekcji.
Paszport techniczny przy dostawie
Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji.

Warunki Gwarancji
	Preferowane autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
	Gwarancja min. 10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej , dostępnej na rynku wersji przez 24 m-ce od dnia odbioru podczas każdego wykonywanego przeglądu.

Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

………………………………… ………………………………………………
        dnia podpis wykonawcy