Płock, dnia 12 stycznia 2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu medycznego: łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe, Urządzenie do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej ”

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Opis przedmiotu zamówienia LP 3, 22 i 23:
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający ogranicza się do jednej konkretnej technologii laserowej. Urządzenia produkowane w tej technologii mają liczne ograniczenia, zapewniają jedynie minimum funkcjonalności nie zapewniając żadnej przewagi, a użytkownik końcowy w żaden sposób nie odróżni stosowanych technologii. Wobec czego prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzeń pracujących w oparciu o analogiczną, bezpieczną i dającą większą gamę opcji i ustawień (większa ilość kolorów wyświetlania, wielopoziomowa regulacja poziomu jasności i inne) technologię bliskiej podczerwieni (850nm – 2 niezależne źródła światła z oddzielnymi szczelinami i soczewkami). Urządzenia będą spełniały analogiczne normy IEC 60601-1:2012 i IEC 60601-1-2:2014 (part 1-2) i emitowały obraz w różnych kolorach w zakresach 350-780nm. Wśród emitowanych kolorów będzie zarówno czerwony jak i zielony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2
Opis przedmiotu zamówienia LP 5:
Zapis sugeruje, że zamawiający chce by urządzenie zostało wyposażone we wskaźnik głębokości żył, będący standardowym wyposażeniem wszystkich urządzeń wysokiej klasy. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga tego wskaźnika. Udzielając odpowiedzi prosimy mieć na uwadze, że część urządzeń (w tym te które chcemy zaoferować) posiada trzypoziomową ocenę głębokości. Jeżeli nie to prosimy o dokładne wyjaśnienie na czym konkretnie ma polegać „tryb obrazowania żył położonych głębiej”. Zamawiający w żaden sposób nie wskazał w jaki sposób dostawcy mają rozróżniać żyły położone płycej od głębiej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sposób iluminacji żył w oferowanym urządzeniu pozwolił użytkownikowi na szybką ocenę głębokości położenia żył oraz stopnia ich wypełnienia krwią bez konieczności używania dodatkowych wskaźników głębokości.

Pytanie nr 3
Opis przedmiotu zamówienia LP 5: Opisany efekt „Płynnej zmiany wielkości obrazu” nie jest żadnym parametrem urządzenia. Jest to nic innego jak efekt wynikły z oddalania i przybliżania urządzenia do skóry/ciała pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie ma mieć nie tylko możliwość zwiększania i zmniejszania okna projekcji poprzez przybliżanie i oddalanie urządzenia od skóry/ciała pacjenta, ale także dodatową możliwość ustawiania i wybierania (np. przy pomocy przycisku) rozdzielczości wyświetlania mapy i co za tym idzie wielkości okna wyświetlania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4
Opis przedmiotu zamówienia LP 6:
Prosimy o potwierdzenie, że przez wskaźnik odpowiedniego miejsca wkłucia zamawiający rozumie, wskazanie centralnie położonego optymalnego punktu wraz ze wskazaniem głębokości żyły – takie rozwiązanie pozwala optymalnie wybrać miejsce wkłucia. Jeżeli nie to prosimy o wizualne przedstawienie innego rozwiązania poprzez zamieszczenie szkicu / rysunku poglądowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ - Zamawiający wymaga aby sposób iluminacji żył w oferowanym urządzeniu pozwolił użytkownikowi na szybką ocenę głębokości położenia żył oraz stopnia ich wypełnienia krwią bez konieczności używania dodatkowych wskaźników głębokości.

Pytanie nr 5
Opis przedmiotu zamówienia LP 7: Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje oraz dopuści możliwości wyboru czasu projekcji przez określony czas lub pracy w trybie ciągłym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powuższe.

Pytanie nr 6
Opis przedmiotu zamówienia LP 8: Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający ogranicza się do dokładnie 3 poziomów intensywności czasu projekcji. Praktycznie wszystkie urządzenia mają większą ilość poziomów intensywności. Takie sformułowanie powoduje wykluczenie bardziej funkcjonalnych i zaawansowanych urządzeń. Proponujemy dopuszczenie urządzeń mających co najmniej 3 poziomy intensywności czasu projekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia mające co najmniej 3 zakresy (poziomy) regulacji intensywności projekcji obrazu naczyń krwionośnych

Pytanie nr 7
Opis przedmiotu zamówienia LP 9:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przyciski urządzenia muszą być wykonane z tego samego materiału / w tej samej technologii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8
Opis przedmiotu zamówienia LP 9:
Nie rozumiemy (prosimy o wyjaśnienie) w jaki sposób przyciski membranowe mają ułatwiać czyszczenie i dezynfekcję. Z doświadczenia własnego wiemy, że przyciski takie są mniej trwałe (prze co szybciej ulegają zużyciu i awariom), są podatne na uszkodzenie powierzchni membranowej (np. przez wciskanie paznokciem), a dezynfekowanie pękniętej membrany może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie gładkich przycisków, które są wykonane z tworzywa sztucznego, niewystające poza obręb obudowy, które nie podatne są na uszkodzenie paznokciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9
Opis przedmiotu zamówienia LP 10:
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z kolorowymi diodami i wyświetlaczem OLED prezentującym funkcje w postaci graficznej, Urządzenie wskazuje wszelkie informacje w sposób jasny klarowny i przyjrzysty w polu wielkości przekraczającej 1,7 cala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10
Opis przedmiotu zamówienia LP 11: Prosimy o poprawienie w naszym odczuciu oczywistej omyłki pisarskiej. Złotym standardem dla bezkontaktowych iluminatorów naczyniowych jest umieszczenie przycisku włącznika na górnej części obudowy. Zaznaczamy, że tylko jeden z producentów umieszcza go w innym miejscu. Miejscu, którego w żaden sposób nie można nazwać intuicyjnym. Przycisk w naszym urządzeniu oznaczony jest zarówno wizualnie jak i jest on dużego rozmiaru dzięki czemu korzystanie z niego jest wygodniejsze niż z przycisku z boku urządzenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11
Opis przedmiotu zamówienia LP 12 i 17:
Zaznaczamy, że parametry z punktu 12 i 17 są ze sobą ściśle powiązane dlatego, dochodzimy do wniosku, że celem zamawiającego jest przede wszystkim zapewnienie czasu pracy na w pełni naładowanej baterii na poziomie nie mniejszym niż 150 min. Sam parametr wielkość baterii ma służyć jedynie określeniu maksymalnego zużywania baterii (na poziomie nie większym niż 1280 mAh w czasie jednej godziny) co spowoduje ograniczenie kosztów eksploatacyjnych do pewnego poziomu. Przechodząc do meritum: prosimy o dopuszczenie urządzeń, które mimo wyposażenia w baterię o mniejszej pojemności, zużywają maksymalnie do 1000 mAh na godzinę i jednocześnie pozwalających na pracę ciągłą co najmniej 3 godziny (czyli 120% wymaganego czasu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mniejszą pojemność baterii przy zapewnieniu pracy ciągłej min. 3 godziny.

Pytanie nr 12
Opis przedmiotu zamówienia LP 13 i
Warunki gwarancji (ogólnie): Sugerujemy rezygnację z parametru, bądź dopuszczenie innych sposobów przeprowadzania diagnostyki. Zapisy sugerują, że planujecie Państwo przeprowadzać diagnostykę we własnym zakresie, poza autoryzowanym serwisem. Jeżeli tak to prosimy o konkretne wskazanie, jakie z działań diagnostycznych mają być wykonywane własnymi zasobami. Po otrzymaniu listy działań jako potencjalny wykonawca będziemy mogli stwierdzić, czy w wypadku urządzeń, które mamy w ofercie, wymagana jest diagnostyka przy użyciu portu (niekoniecznie micro usb) bądź innych akcesoriów (które mogą znajdować się w zestawie). Zwracamy uwagę, że wraz z urządzeniem zamawiający zobowiązany powinien zostać do bezpłatnego dostarczenia: urządzenia diagnostycznego (np. komputera) z oprogramowaniem, licencjami oraz okablowania (zestaw niesbędny do diagnostyki przez port usb) lub innych narzędzi służących do diagnostyki gdy ta odbywa się w innej formie. Brak dostarczenia tych narzędzi doporowadzi do sytuacji w której taka samodzielna diagnostyka nie będzie możliwa.
Jeżeli nie planujecie Państwo przeprowadzać diagnostyki we własnym zakresie, pragniemy zwrócić uwagę, że parametr ten w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a sposób przeprowadzania diagnostyki zależy od procedur autoryzowanego serwisu. Czas rekacji serwisu i naprawy opisany jest w warunkach gwarancji. Dodatkowe dyktowanie warunków dotyczących metod nawet nie samej naprawy, a jedynie diagnostyki jest w żaden sposób nieuzasadnione. Podejmując decyzję w tej sprawie prosimy o wzięcie pod uwagę, że podejmowanie się samodzielnych działań serwisowych powoduje z reguły utratę gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – wymagany port serwisowy USB ma służyć do szybkiej diagnostyki serwisowej wykonywanej na miejscu w placówce przez autoryzowany serwis producenta w przypadku stwierdzenia ewentualnej awarii.

Pytanie nr 13
Opis przedmiotu zamówienia LP 14 i 15: Prosimy o dokładne zdefiniowanie „bezprzewodowości” ładowania. Pragniemy poinformować, że na rynku nie istnieją urządzenia wyposażone w system tak zwanego bezprzewodowego ładowania (indukcyjnego). Wszelkie urządzenia dostępne na rynku wymagają styku urządzenia z przewodnikiem (przewodem zasilającym). Przewód zasilający może być wbudowany w statyw bądź ładowarkę, które i tak trzeba podłączyć do gniazda zasilania. Owa rzekomo bezprzewodowa ładowarka, jest de facto jedynie niczym innym jak trudnonaprawialnym stykiem/wtykiem/gniazdem. Wbudowanie przewodu wewnątrz statywu czy ładowarki czyni zarówno statyw jak i ładowarkę praktycznie nienaprawialnymi. I w wypadku uszkodzenia po okresie gwarancji doprowadzi do wzrostu kosztów naprawy. Wobec tego prosimy o zarzucenie wymogu ładowania „bezprzewodowymi” ładowarkami na rzecz wymienialnego zasilacza DC, dzięki któremu można ładować urządzenie zarówno na stole jak i w statywie.

Odpowiedź: Zamawiający określając parametr bezprzewodowego ładowania urządzenia, wymaga takiego rozwiązania, w którym dokując urządzenie do ładowarki stołowej lub mobilnego statywu nie będzie potrzeby podłączania za każdym razem przewodu zasilacza itp. do urządzenia.

Pytanie nr 14
Opis przedmiotu zamówienia LP 15.
Pragniemy zaoferować statyw osadzony na stabilniejszej podstawie o kształcicie zapewniającym łatwiejszy wjazd pod stoły, łóżka czy biurka, wyposażony w 4 kółka – każde z hamulcem. Specjalna wyprofilowana budowa podstawy ogranicza przypadki zahaczenia nogą o wystające spod mebla ramię w podstawie. Rolę kuwety pełni w nim dedykowany pojemnik na akcesoria (np. na ładowarkę). Efekt obrotu głowicy zapewni ramię typu gęsia szyja. Prosimy o dopuszczenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15
Opis przedmiotu zamówienia LP 16:
W związku z planowaniem używania urządzenia wraz ze statywem, prosimy o dopuszczenie urządzeń, które będą nieznacznie większe (o max 1,5 cm ponad limit). Zaznaczamy, że dostarczony statyw będzie przystosowany do wagi i gabarytów urządzenia, a operator tym samym nie będzie odczuwał żadnej różnicy w komforcie pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16
Opis przedmiotu zamówienia LP 20 i 21:
Prosimy o dopuszczenie urządzeń które mogą pracować w wilgotności od 20 do 90% a być przechowywane i transportowane w wilgotności od 10 do 95%. Wartości które nie pokrywają się, są wartościami skrajnymi nie występującymi w placówkach medycznych w naszym polskim klimacie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17
Opis przedmiotu zamówienia LP 24:
Wskazane klasy środowiska MRI odnosi się do klasyfikacji obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Prosimy o rezygnację z parametru nieodnoszącego się do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18
Opis przedmiotu zamówienia LP 25 i 2:
W związku z wymogiem dostarczenia jedynie 5 nakładek, chcemy zwrócić uwagę, że zamawiający zużyje je prawdopodobnie już w dniu dostarczenia urządzenia. Dalsze dostawy materiałów jednorazowych zwiększą zdecydowanie koszt eksploatacji. Ponadto zaznaczamy że Zamawiający wymaga by urządzenie nie miało bezpośredniego kontaktu z pacjentem, więc nie ma obawy by doszło do zakażenia krzyżowego. Wnosimy o rezygnację z parametru nakładki ochronne – jako bezzasadnego, zwiększającego tylko niepotrzebnie koszty zakupu urządzenia i jego późniejszej eksploatacji. Jeżeli jednak zamawiający chce utrzymania parametru prosimy o dopuszczenie innych sposobów pakowania nakładek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszczając inny sposób pakowania nakładek, zapewniający ich czystość biologiczną.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami tworzywowymi bez właściwości antybakteryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną).

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu?Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21
Prosimy o wskazanie co kryje się pod pojęciem „tworzywo medyczne”?
Odpowiedź: Pod pojęciem tworzywo medyczne Zamawiający rozumie tworzywa przeznaczone do użytku w warunkach szpitalnych.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami tworzywowymi o budowie jak wskazuje poniższe zdjęcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23
Prosimy o wskazanie co kryje się pod pojęciem „szczyty kubełkowe”?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli szczyty kubełkowe opinające materac.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi bez właściwości antybakteryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną).

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26
Czy w związku z pkt. 10 Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wyposażonymi w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem wyświetlaczy LCD z wyraźnym zaznaczeniem kąta 15°, 30°, 45°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z wyświetleniem kąta 12°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z 8 punktami podparcia, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu (jeden panel na jeden segment leża) oraz segmentem oparcia pleców wykonanym z płyty hpl, co pozwala na wykonywanie zdjęć RTG (segment oparcia pleców wyposażony w tunel na kasetę RTG)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z możliwością blokady poszczególnych funkcji za pomocą przycisków, a nie pokręteł, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z możliwością zablokowania pozycji kardiologicznej, gdyż nie jest to funkcja ratująca życie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 219 cm, co rózni się od parametru oczekiwanego tylko o 0,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie 35 -80 cm.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia o długości 530 mm (układ segmentów leża wynosi 83-15-33-53 cm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34
Czy w związku z pkt. 24 Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją tylko oparcia pleców wynoszącą 10 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35
Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 14° i anty-Trendelenburgiem 15°?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 36
Prosimy o wskazanie z czego wynika wymóg 87 st. wskazany w punkcie 27?
Odpowiedź: Wymóg dotyczy pacjentów kardiologicznych.

Pytanie nr 37
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w jeden akumulator?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o max. obciążeniu 260 kg (waga pacjenta + waga wyposażenie dodatkowego)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o max wadze własnej 155 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przedłużeniem leża za pomocą zatrzasków, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łózka?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 41
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości rozbudowy o skriningowy kardiomonitor?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 42
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości rozbudowy o system wskazany w pkt. 44?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 43
Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu o właściwościach trudnopalnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 44
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac piankowy przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II potwierdzone badaniami (dołączyć raport do oferty). Materac składający się z dwóch warst. Górna warstwa materaca o wysokości od 9-11cm (9cm w sekcji głowy, 11cm w sekcji nóg) : wykonana z pianki o gęstości 25kg/m3, posiadający unikalny 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką ciała, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę, posiadający specjalne, wzdłużne i symetryczne nacięcia w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa, kości ogonowej i miednicy niwelujące napięcie powierzchniowe pianki. Dolna warstwa materaca o wysokości 4cm: wykonana z pianki o gęstości 28kg/m3 i zwiększonej twardości, stabilizującej materac oraz zmniejszającej nacisk podłoża na ciało użytkownika. Wymiary dostosowane do leża. Wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny zamek w kształcie litery „C”. Z pokrowcem wodoszczelnym, nieprzepuszczalnym dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych , oddychającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad oraz drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości przesuwu wzdłużnego blatu bocznego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową ze sprężyną gazową umieszczoną w metalowych rurkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

Pytanie nr 48
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 51 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49
Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia do bezkontaktowej iluminacji naczyń o poniższej specyfikacji. Oferowane przez nas respiratory charakteryzuje poniższa tabela techniczna przy utrzymaniu głównych założeń wymaganych pomiarów oraz tych samych akcesoriów, szkoleń i montażu. W załączeniu przesyłamy również folder produktowy oferowanego urządzenia.

I. Iluminator naczyń krwionośnych
• Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze.
• Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego.
• Iluminator wykorzystujący kamerę CMOS • Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta
• Wygodny, 1,3” wyświetlacz DLP z informacjami o wybranych trybach i stanie akumulatora
• Długość fali światła podczerwonego: 850nm
• Długość fali światła widzialnego: 400-760nm
• Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji
• Brak konieczności używania jakichkolwiek elementów wielorazowych, w tym nakładek na iluminator, czy na części ciała pacjenta.
• Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę do przewodowego ładowania
• Możliwość pracy na rozładowanym urządzeniu za pomocą ładowarki sieciowej
• Prowadzenie czytelnej projekcji: 20-25cm nad ciałem pacjenta
• Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę do 12 mm
• Możliwość pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach
• 3 tryby wyświetlania projekcji: Standardowy, pozytyw/negatyw oraz wzmocniony ( możliwość połączenia kolorów w celu wyodrębnienia naczyń krwionośnych leżących głębiej i płycej )
• Możliwość ustawienia 10 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta
• Możliwość zmiany rozmiaru projekcji: 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym
• Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości 856 x 480 pikseli
• Czas pracy 2 h • Czas do pełnego naładowania baterii max. 3H
• Urządzenie zasilane baterią o pojemności 3000 mAh, DC 5V 2 A
• Waga urządzenia: 350 g
• Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 21.2 x 6.6 x 6.5 cm
• Warunki pracy: Zakres temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C Zakres wilgotności względnej: od 10% do 95% Zakres ciśnienia atmosferycznego od 50kPa do 106 kPa

II. Statyw Jezdny
• Statyw jezdny kompatybilny z iluminatorem
• 5-ramienna podstawa jezdna
• Regulacja wysokości (maksymalna wysokość: 115cm)
• Długość wysięgnika: 55cm
 • Regulacja kąta na uchwycie
• Uchwyt z tworzywa sztucznego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50
Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne elektryczne z materacem piankowym – 40 szt.
Prosimy o możliwość zaoferowania łóżek szpitalnych elektrycznych o poniższych parametrach, równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego. Proponowane łóżka posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewnią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.
- Łóżko szpitalne elektryczne z materacem piankowym. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021
- Szczyty odejmowane, tworzywowe, antybakteryjne, lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu (antybakteryjność potwierdzona przez producenta)
- Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch pokręteł zlokalizowanych po obydwu stronach szczytu
- Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry z boku szczytu
- Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej wykonane z antybakteryjnego tworzywa (antybakteryjność potwierdzona przez producenta)
- Barierki boczne na całej długości leża z antybakteryjnego tworzywa, łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki. Wysokość barierek 430 mm
- Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
- Barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca dla eliminacji nacisku na uda pacjenta
- Po obu stronach leża stalowe, lakierowane proszkowo listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych, wyposażone w przesuwne, tworzywowe haczyki (4 haczyki po każdej stronie łóżka) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia
- Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy dla segmentu pleców (po obu stronach łóżka)
- Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji posiadającej cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka
- Segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione odejmowanymi (bez użycia narzędzi) płytami HPL, łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca (otwory napowietrzające). Segment miednicy wypełniony stalową płytą mocowaną na stałe o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca (otwory napowietrzające)
- Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach
- Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
- Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
- Pilot do sterowania regulacji wysokości, oparcia pleców, segmentu uda, funkcji autokontur – do 30 łóżek
- Sterowanie w barierkach dla personelu i pacjenta regulacji wysokości, oparcia pleców, segmentu uda – do 10 łóżek
- Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Możliwość selektywnego blokowania podstawowych funkcji za pomocą przycisków. Dodatkowe funkcje nie blokowane, uruchamiane z jednego przycisku: pozycja kardiologiczna, elektryczny CPR, anty-szokowa, egzaminacyjna – do wszystkich łóżek
- Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga umieszczona na centralnym panelu sterowania
- CPR elektryczny za pomocą jednego przycisku i mechaniczny dla segmentu oparcia pleców
- Zasilanie 230V, 50-60Hz
- Łóżko wyposażone w akumulator
- Wymiary łóżka 2230 x 980 mm (+/- 10 mm), wymiary leża pod materac 2000 x 850 mm
- CPR mechaniczny umieszczony po obu stronach pod segmentem oparcia pleców w okolicy głowy, oznaczony kolorem pomarańczowym
- Szerokość zewnętrzna łóżka max 1000 mm przy opuszczonych barierkach
- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie: najniższa 410 mm (+/- 10 mm), najwyższa 815 mm (+/- 10 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 65º (+/- 5º). Długość segmentu pleców 790 mm
- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45º (+/- 2º). Długość segmentu uda 320 mm i podudzia 620 mm
- Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie i centralnym panelu sterującym
- Łóżko posiadające funkcję podwójnej autoregresji
- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 13º (+/- 2º) – sterowanie z centralnego panelu sterującego
- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15º (+/- 2º) – sterowanie z centralnego panelu sterującego
- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) za pomocą przycisków
- Diody świetlne informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka
- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność odblokowania funkcji zablokowanej przyciskiem na panelu centralnym
- Krążki odbojowe w każdym narożniku
- 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej
- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
- Obciążenie maksymalne łóżka 250 kg, maksymalna waga pacjenta 185 kg, waga łóżka 125 – 150 kg (w zależności od wyposażenia)
- Przedłużenie leża realizowane za pomocą dwóch pokręteł lub zatrzasków
- Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – 5 kolorów
- Wyposażenie:
- Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości
- Haczyki na worki urologiczne – 4 szt. po każdej stronie łóżka
- Materac przeciwodleżynowy do 2 stopnia odleżyn w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Konstrukcja materaca wykonana z pianek o 2 rodzajach gęstości: dolna warstwa - pianka poliuretanowa (gęstość 28 kg/m³, wys. 9 cm) o wysokiej porowatości pozwalającej na maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca, górna warstwa – pianka VISCO (gęstość 50 kg/m³, wys. 5 cm) ułatwiająca krążenie krwi i zapewniająca komfort pacjentowi. Dolna warstwa materaca posiadająca otwory wspomagającą przepływ powietrza wewnątrz materaca w celu uniknięcia gromadzenia się wilgoci. Materac posiadający symetryczny rdzeń umożliwiający dowolną rotację obszaru głowy i stp. Materac nie zawierający lateksu, oddychający, antyalergiczny. Materac wyposażony w pokrowiec, tkanina wykonana z poliestru - 60% z ognioodporną powłoką poliuretanową - 40%. Nie zawiera niebezpiecznych związków i produktów chemicznych: ołowiu, rtęci, PBB zgodnie z przepisami RoHs i RECH. Pokrowiec materaca wodoodporny, oddychający, ognioodporny antyalergiczny, rozciągający się w 4 kierunkach pokrowiec. Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Zamek pokrowca otaczający materac z dwóch stron (kształt litery „L”) w celu łatwej zmiany pokrowca. Pokrowiec materaca łatwo zmywalny. Pokrowiec materaca w widocznym miejscu posiadający oznaczenia dot. producenta, znak CE oraz instrukcje dotyczące prania, zakresu temperatur, sposobu suszenia, prasowania, zakazanych środków
Rama ortopedyczna do 5 szt. łóżek:
- wykonana z elementów chromowanych, wszystkie elementy mocujące oraz łączniki wykonane z aluminium
- składająca się z 4 rur pionowych, z czego 2 wyprofilowane w sposób umożliwiający ustawienie łóżka przy panelach naściennych, 2 rur wzdłużnych na całej długości łóżka, poprzeczki od strony nóg, poprzeczki górnej, 2 dodatkowych poprzeczek górnych do zastosowania wyposażenia dodatkowego, 2 wysięgników z uchwytem do ręki (lewa oraz prawa strona), 2 wieszaków kroplówek z możliwością dowolnego umiejscowienia na ramie
- całość wyposażenia ramy (poprzeczki, uchwyty oraz wieszaki) z możliwością dowolnej regulacji i rozmieszczenia w obrębie całej ramy
- regulacja poprzeczek za pomocą kluczy dostępnych dla personelu, w celu wyeliminowania regulacji i demontażu przez osoby nieupoważnione
Wysięgnik ręki z uchwytem trójkątnym (uchwyt regulowany) z możliwością montażu z lewej i prawej strony szczytu łóżka od strony głowy - 24 szt.

        (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Szafka przyłóżkowa – 40 szt.
Prosimy o możliwość zaoferowania szafek przyłóżkowych o poniższych parametrach:
- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym
- Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021
- Szafka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym epoksydowym odpornym na mycie, dezynfekcję, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV
- Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta, szafkę
- Szafka dwustronna (drzwi szafki i szuflady otwierane z obu stron) z możliwością postawienia z lewej i prawej strony łóżka
- Fronty szafki (szuflada oraz drzwi) z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym epoksydowym odpornym na mycie, dezynfekcję, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV
- Szafka wyposażona w blat boczny
- Blat górny i boczny wykonane z płyty HPL
- Blat boczny z regulacją wysokości, regulacją kąta do 30o lub 60o w obie strony
- Możliwość regulacji i blokowania blatu przez pacjenta
- Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową z blokadą
- Szafka wyposażona w 4 główne cichobieżne koła w tym 2 z blokadą. Każde o średnicy 55 mm
- Wymiary szafki bez blatu bocznego: szerokość 51,5 cm, głębokość 40,5 cm, wysokość 84 cm
- Szafka wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących stosowanych w szpitalach. Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Szafka dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych. Posiadająca certyfikat CE

        (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Zatwierdził:
Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu
Dagmara Bednarska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych